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Ваги електронні торгові ICS PW 
НАСТАНОВА З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 https://www.ics-market.com/downloads/
1. ПОРЯДОК РОБОТИ 
 1.1. Початок та закінчення роботи 
Підключити ваги до електричної мережі живлення, натиснути та утримувати кнопку [image: image2.jpg]


 до тих пір поки ваги не ввімкнуться. Після тестування (послідовна зміна цифр на дисплеї) ваги переходять в режим зважування. Працювати з вагами бажано починати не раніше, ніж через 10 хвилин після їх включення. 
Для вимкнення ваг потрібно натиснути та утримувати кнопку [image: image3.jpg]


 до тих пір поки ваги не вимкнуться. 
1.2. Підтримання нульових показів ненавантажених ваг 
Ваги мають функцію автоматичного підтримання нульових показів при ненавантаженій платформі. Але якщо в ненавантаженому стані на дисплеї не відображаються нульові покази та не висвітлюється індикатор 
нуля, то необхідно натиснути кнопку 
[image: image4]. При цьому на дисплеї повинні відобразитися нульові покази та світиться індикатор нуля. 
Контроль за станом ненавантажених ваг проводиться як при першому включенні, так і в процесі 
зважування. Кнопкою 
[image: image5] можна компенсувати відхилення від нульових показів у діапазоні до ± 2 % від Мах. Якщо відхилення більше за вказаний діапазон, то потрібно вимкнути та повторно увімкнути ваги, дочекавшись поки ваги ввійдуть у режим зважування, та після цього продовжити роботу. УВАГА !  
Кнопка 
[image: image6] використовується лише для коригування нульових показів ненавантажених ваг і не повинна використовуватися для вибирання маси тари. 
1.3. Зважування вантажу 
Покласти на вагову платформу вантаж, що зважується. Якщо покази маси не стабілізувались на дисплеї миготить десяткова крапка. Крапка засвічується – зважування закінчено, на дисплеї відображається значення маси вантажу.  
У разі перевантаження ваг більше ніж на 9 d на дисплеї з’явиться повідомлення про перевантаження     
   « ┌ ─ ─ ─ ─ ┐ »   .  У цьому випадку потрібно негайно розвантажити ваги, щоб не вивести з ладу датчик зважування. 
1.4. Робота з тарою 
При роботі з тарою необхідно встановити її на вагову платформу та після фіксації маси тари, натиснути 
кнопку 
[image: image7]. При цьому на дисплеї буде відображатися нульове значення маси та засвітиться індикатор «ТАРА», що означає запис значення маси тари в пам’ять ваг. Покласти у тару вантаж – на дисплеї буде відображатися значення маси НЕТТО. 
Після зняття тари на дисплеї буде відображатися значення маси тари зі знаком мінус. 
Для видалення значення маси тари з пам’яті ваг, необхідно розвантажити ваги та натиснути кнопку 
[image: image8]. При цьому індикатор тари погасне. 
 1.5. Робота у автономному режимі та контроль стану акумуляторної батареї 
Ваги укомплектовані акумуляторною батареєю, що дає змогу працювати у автономному режимі. Якщо на дисплеї з’являється повідомлення «bat-L», то потрібно підключити ваги до електричної мережі живлення для заряджання акумуляторної батареї, при цьому можна продовжувати працювати з вагами. Якщо після повідомлення «bat-L» ваги не підключити до електричної мережі живлення, то через деякий час на дисплеї з’являється повідомлення «Lo» та ваги автоматично вимикаються. Для того щоб продовжити працювати з вагами їх необхідно підключити до електричної мережі живлення. 
1.6. Сервісний режим підвищеної точності 
При повірці ваг, а також для потреб діагностики використовується сервісний режим підвищеної точності. Для входу у цей режим потрібно у вимкнутих вагах натиснути та утримувати кнопку 
[image: image9] та увімкнути ваги. Продовжуючи утримувати натиснутою кнопку 
[image: image10], дочекатися поки ваги пройдуть тестування та на дисплеї з’явиться повідомлення «000000». 
У сервісному режимі підвищеної точності на дисплеї відображається значення маси з дискретністю 
відліку у 10 раз точніше ніж у режимі зважування, при цьому ваги не реагують на натискання кнопки 
[image: image11]. 
Для виходу з режиму підвищеної точності потрібно вимкнути ваги. 
УВАГА! Сервісний режим підвищеної точності використовується тільки для сервісних потреб та не може використовуватись для зважування товарів. 
1.7. Режим юстування 
Для того, щоб увійти до режиму юстування потрібно у вимкнутих вагах натиснути та утримувати кнопки 
[image: image12] та увімкнути ваги. Продовжуючи утримувати натиснутими кнопки 
[image: image13], дочекатися поки ваги пройдуть тестування та на дисплеї з’явиться повідомлення « _ _ _ _ _ _ ». Після цього потрібно 6 разів натиснути кнопку 
[image: image14]. На дисплеї буде відображатися «0 0 0 0 0 0». Натиснути кнопку 
[image: image15]. Ваги увійдуть у режим юстування. На дисплеї буде відображатися «Н - - - ХХ», де ХХ – найбільша границя зважування (НГЗ). Кнопкою 
[image: image16]  вибираємо необхідне значення – 3, 6, 15 або 30 кг. Вибране значення підтверджуємо кнопкою 
[image: image17] . На дисплеї з’явиться «Н    0». Вагова платформа повинна бути ненавантаженою. Натиснути кнопку 
[image: image18] . Після запису значення нульової маси до пам’яті ваг на дисплеї з’явиться «Н   ХХ», де ХХ – вага, яку потрібно встановити на вагову платформу (3, 6, 15 або 30 кг). Встановити на вагову платформу необхідну вагу та натиснути кнопку  
[image: image19]. Після запису значення максимальної маси до пам’яті ваги перейдуть до режиму зважування.
УВАГА! Кожен раз після проходження процедури юстування у вагах змінюється юстувальне число після чого ваги підлягають метрологічній повірці. 
Якщо під час процедури юстування ваги вимкнути, то виконані зміни не збережуться у пам’яті ваг та юстувальне число залишиться таким як було раніше. 
Для перегляду юстувального числа потрібно у ввімкнутих вагах (у режимі зважування) натиснути та 
утримувати близько 5 секунд кнопку 
[image: image20]. На дисплеї з’явиться 6-ти значне юстувальне число. Через 5 секунд ваги перейдуть до режиму зважування. 
УВАГА! Після юстування ваги повинні бути повірені уповноваженою метрологічною службою. 
2. МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ 
Перелік можливих несправностей та способи їх усунення наведені в табл. 2.1. 
             Таблиця 2.1 
	Ознака несправності 
	Причина  несправності 
	Спосіб  усунення 

	При включенні на дисплеї не висвітлюються символи та не 
відображається індикатор              
«Живл.» 
	Відсутня напруга в електричній мережі живлення та розряджена акумуляторна батарея 
	Під’єднати ваги до електричної мережі живлення 

	На дисплеї відображається повідомлення        « ─ ─ ─ ─ ─ » 
	При включенні ваг навантаження на вантажоприймальну платформу перевищувало нульове більше ніж на ±10 % від Мах 
	Розвантажити ваги та повторно включити 

	На дисплеї відображається повідомлення «┌ ─  ─ ─ ┐» 
	Ваги перевантажені 
	Зняти з платформи зайвий вантаж. 
 

	На дисплеї відображається повідомлення «└ ─ ─ ─ ┘» 
	Сторонні об'єкти перешкоджають вільному переміщенню вантажоприймальної платформи 
	Усунути перешкоду вільному пересуванню 
вантажоприймальної платформи 


Якщо не вдалося усунути несправність самостійно необхідно звернутися в уповноважений сервісний 
центр за консультацією спеціаліста. 
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